附件3：

动态血压监测仪技术参数

一、测量方法

为线性放气示波法。

二、血压测量参数

1.血压测量范围：≥0-280mmHg；

2.血压读数分辨率：≤1mmHg；

3.标准偏差：≤8mmHg；

4.脉率读数分辨率：≤1bpm；

5.传感器精度：≤±3mmHg；

6.脉率测量精度：≤±3bpm或±5%取最大值；

7.动态血压监测仪可提供“mmHg”、“kPa”两种血压计算单位，并能通过分析软件切换计算单位；

8.监测仪屏幕可显示时钟、准备中、压力值、收缩压、舒张压和脉率数值等信息；

9.最大压力充气限制300mmHg，断电自动安全打开阀门。

三、功能要求

1.记录容量：≥1000条（需提供公开发布的资料证明）；

2.数据采集功能：可在24小时内，按照设定的时间间隔进行测量，并记录测量结果，采集次数≥200次；

3.电池：电池可支持至少500次测量；

4.低电压提示：当电源电压不足时，监测仪有电量提示且有蜂鸣器鸣叫；

5.数据下载：支持通过USB进行血压采集数据下载传输；

6.放气模式：监测仪具有快速（常速）放气和手动放气两种模式；

7.使用模式：支持定时模式、自动模式、自定义模式进行血压监测，定时模式支持5种以上时间间隔，自动模式分日间测量间隔和夜晚测量间隔；

8.数据管理功能：可进行数据查询、诊断、备份、还原、删除功能；

9.病人信息管理功能：可对病人信息查看、编辑、保存；

10.提供血压脉搏波形图显示；

11.可智能识别病人测量方式（手动、自动）；

12.测量状态，包括静止、运动状态（静止、轻度、中度、重度）；

13.提供多种图标辅助分析工具，包括趋势图、关联图、直方图、饼图、K线图等（提供医疗器械注册检验证明）；

16.提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、清晨血压等分析指标，显示在统计页上（提供功能界面截图）；

17.提供血压负荷、昼夜节律、动态动脉硬化指数等自动分析结论；

18.支持自动生成诊断结论；

19.支持PDF报告打印，自定义报告模板，彩色打印等功能；

20.▲与我院心电诊断中心无缝对接，接口费包含在投标总价中。