附件3：

动态心电记录仪技术参数

1.		支持十二导及三通道心电数据采集；

2.采集设备具有显示屏，支持心电波形实时预览；

3.	采样精度≥24位；输入阻抗：≥50MΩ；	耐极化电压：±600mV；系统噪声：≤15μV；共模抑制比：＞98dB；频率响应：0.05Hz-100Hz(提供医疗器械注册检验证明)；

4.支持起搏脉冲显示能力(提供医疗器械注册检验证明)；

5.	数据采集功能：能够连续24小时不间断采集和存储心电数据；

6.软件具有自动分析功能；

7.	自动分析功能自动识别心搏类型包括正常（N）、房早（S）、室早（V）、房颤（Af）、起搏（P）和伪差（X）；用户可以手动标记和修改心搏；

8.	支持P波反混淆快速区分P波形态差异心搏；

9.具有全导联起搏检测功能(提供检测报告证明)；

10.	支持预分析房颤默认自动分析功能(提供检测报告证明)；

11.	▲提供独立房颤AI分析模块，快速批量编辑阵发性房颤(提供软件界面截图证明材料)；

12.支持心律失常AI分析，自动分析心电图数据识别并标记心搏；

13.	K线图：支持以K线图的方式展示心搏间期变化；

14.	栅栏图：支持以柱状图的形式展示一段时间的平均心率；

15.	提供PR间期趋势图功能(提供软件界面截图证明材料)；

16.支持不同心搏分类模板整体叠加反混淆，快速定位异常心博；

17.	支持多型性室早精准分类；

18.提供快速测量工具；

19.支持事件删除和修改，可对事件进行统计和波形展示；

20.支持ST段扫描和参数编辑，可调整任意导联抬高压低参数；

21.	支持心率变异性、心室晚电位、心率减速力、心率震荡、T波电交替、心向量等高级功能；

22.	▲起搏器分析模块：用于起搏钉分析，快速定位异常起搏钉(提供软件界面截图证明材料)；

23.	支持自定义心搏功能；

24.支持网络化功能，采用专业数据库管理原始数据和报告，支持科室分析终端、医院与分院、医院与社区医院之间进行原始数据的远程传输、管理和共享；

25.支持对接医院现有HIS、集成平台系统；

26.支持第三方系统调阅心电图报告，通过调用插件，可浏览并打印心电图报告；

27.	动态心电分析软件须独立取得医疗器械注册证(提供相关注册证复印件证明);

28.	▲与医院现有心电网络系统对接，接口费包含在投标总价中。