# 附件3：

# 全自动血型分析仪参数需求

| 主要参数 | 1.基本功能 | 全自动完成血型试验的上卡、打孔、加样、孵育、离心、判读等实验过程； |
| --- | --- | --- |
|  | 2.设备用途 | a)ABO、Rh（D）血型定型检测；b) ABO、Rh（D）血型抗原检测；c)Rh血型抗原检测；d)不规则抗体筛查；e)交叉配血等； |
|  | 3.实验载体 | 微柱凝胶卡； |
|  | 4.测试速度 | ABO正反定型每小时可完成不少于72张卡； |
|  | 5.设备结构 | 抓手和加样模块为两个独立机械臂，可以同时加样和转卡； |
|  | 6.标本位 | 流水线式运行，可同时放置≥144个样本，使用原始管上机，支持9mm~12mm试管； |
|  | 7.试剂位 | 12个自动混匀试剂位，采用偏心摇匀设计、2个稀释液位置； |
|  | 8.条码扫描 | 具备条形码扫描功能，可以扫描样本、试剂和微柱凝胶卡的信息； |
|  | 9.穿刺模块 | 配备打孔器，全自动完成穿刺，支持6/8孔打卡； |
|  | 10.加样原理 | 采用气动置换原理吸样，不采用液动置换吸分液； |
|  | 11.加样臂 | 1个加样臂，4个加样通道，采用一次性吸头、具有液面探测功能、失针检测、凝块检测、气泡检测功能； |
|  | 12.机械手 | 1个机械手臂，用于转移凝胶柱卡，无需旋转即可完成所有的转卡工作。断电不掉卡； |
|  | 13.加样重复性及准确度 | 加样量（ul） 重复性CV（%） 准确性（%） 100 ≤0.75% ≤±1%； |
|  | 14.孵育温度 | 室温~60℃； |
|  | 15.离心机 | ≥2台独立离心机，最高转速3000r/min； |
|  | 16.试剂卡容量 | 可放置≥96张试剂卡； |
|  | 17.判读模块 | CMOS及背光源组成，实验结果自动判读出报告； |
|  | 18.运行模块 | 支持标本、试剂、血型卡持续加载，循环进样； |
|  | 19.操作系统及软件 | 中文windows操作系统，接入医院LIS、HIS系统，接口费用由中标人承担； |