# 附件3

# 远程动态心电记录仪采购需求

一、远程动态心电记录仪：

1、采用无导线的贴片式设计；

2、具备双通道多导联显示；

✱3、远程动态心电记录仪具有独立的医疗器械注册证（须提供有效的医疗器械注册证），具备完整数据自动无线传输的功能，支持离线数据存储与续传、数据完整性校验，无需外接数据线、读卡器等人工操作；

4、本产品可适用于体重不足10kg或年龄小于36个月的婴儿；

5、动态心电记录仪使用可充电理电池，支持有线数据线、蓝牙；

✱6、电池允许的完全充放电次数≥300次,单次充电运行时间≥7天；

7、产品实时监测时间：≥7天；持续记录时间：≥14天；

8、采样率：不低于250Hz；

9、信号采样精度: 不低于16bits；

10、 外壳防护等级：≥IPX7；

11、采用轻量化设计，透气胶贴材质；

12、机械强度：震动后可在60秒内恢复正常的数据采集；

13、心率测量范围：≥30bpm～250bpm；

14、心率测量精度误差≤±2%；（须提供第三方检测机构或部门检验报告复印件）

15、动态输入范围：时变输出信号的幅度等效到输入的变化≤±1%；（须提供第三方检测机构或部门检验报告复印件）

16、输入阻抗：＞10 MΩ；

17、共模抑制：网电源频率下不低于95dB，2倍网电源频率下不低于85dB；（须提供第三方检测机构或部门检验报告复印件）

18、增益精确度：最大振幅误差≤±2.5%；（须提供第三方检测机构或部门检验报告复印件）

19、增益稳定性：增益变化在24h内不超过3%（在稳定的环境条件下）；（须提供第三方检测机构或部门检验报告复印件）

20、系统噪声：任意10s内都＜50μV（峰-谷值）；

21、计时准确性：24h内总误差≤3秒；

二、商务条款

1、设备注册使用年限≥5年；

2、保修期：≥5年，出厂日期与到货日期相差6个月以内；