|  | 全新球管。提供投标型号球管的原版技术白皮书，且以下应标参数均以此技术白皮书为准 |
| --- | --- |
|  | 阳极热容量≥3.5 MHU |
|  | 管套热容量≥6.98MHU |
|  | 焦点数量：≥两个 |
|  | 焦点尺寸（IEC 60336:2005）：小焦点≤0.8mm*0.5mm； |
|  | 焦点尺寸（IEC 60336:2005）：大焦点≤1.1mm*1.0mm |
|  | 焦点最大功率要求≥42KW |
|  | 焦点最大功率可持续时间要求≥10S |
|  | 球管最大额定电压≥140KV |
|  | 球管最大耐受电压≥155KV |
|  | 阳极最大散热率≥800KHU/MIN |
|  | 阳极靶面角度：7度 |
|  | 最小阳极转速：8400RPM （以技术白皮书为准） |
|  | 球管有内置铜滤片 |
|  | 球管最小总过滤≥4.2mm铝当量 |
|  | 提供球管原厂出厂证明 |
|  | 球管质保：使用量≥20万秒次，质保范围内故障免费更换全新球管。 |

附件3：

16排CT球管技术参数