附件3：
脑电放大盒技术参数需求
技术要求
★通道：32通道（含扩展）配置，16导常规脑电，2导蝶骨电极、4导中央顶电极、2导耳电极，外加心电肌电参数

电压测量：25μV/cm、50μV/cm、100μV/cm、200μV/cm误差≤±5%

时间常数：0.1s、0.2s、0.3s误差≤±20%；0.03s误差≤±40%

噪声电平：≤2μVp-p(0.3μV rms)共模抑制比：≥105dB

幅频特性：0.1Hz～100Hz  -30% ≤误差≤+5%

耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化不超过±5%

输入阻抗：≥3000MΩ

灵敏度：10μV/cm ～ 1600μV/cm分18档可调,误差不超过±5%

走纸速度：0.1cm/s ～ 6cm/s分8档可调 

采集频率：128Hz、256Hz、512Hz可调

采样分辨率：≥24bit

低通滤波：5Hz ～ 120Hz分12档可调

接口技术：USB 2.0接口技术,传输速率≥480Mb(/12Mb)/s

配置

专用操作台

专用电极线

配置闪光刺激器

配工作站及智能AI读图辅助软件。
工作站功能

功能概述：集动态脑电，常规脑电、脑地形图功能为一体；

无线传输方式：采用WIFI传输，患者与主机之间无线连接，做检查记录时可自由活动；

*阻抗测试：具有头皮阻抗测试功能；

*电极脱落检测：具有电极脱落实时监测功能；

导联编辑：支持单极、双极、平均、自定义任意导联模式的编辑；

事件标记：采集病例时支持睁闭眼、深呼吸、闪光等多种事件诱发试验；

定标校准：具有自定标校准功能，校准放大器信号输出；

测量：具有快捷测量、局部波形放大测量、比例尺测量等多种测量功能；

棘波分析：具备棘波检索功能，可自动识别并标记出癫痫病理波；

地形图分析：可对任意病例数据进行地形图分析并显示成三维地形图；

地形图能量图谱：具备将地形图图谱转换成曲线图、百分比图、直方图、数字地形图等能量频谱；

*实时脑功能频谱定量分析：具备实时能量频谱定量分析功能，包括：能量曲线、相对能量、中频指数、边频指数、快慢波比、爆发抑制比、双频指数、肌电指数、状态熵、反应熵等，通过量化数据反映患者脑功能状态；

播放：多档位倍速播放功能；

编辑：支持病例数据剪辑功能，便于医生保存典型波形及教学备案；

教学：病例数据支持导出到任意电脑上回放，方便用户教学使用；

数据转化：所有脑电病例支持国际EDF标准数据格式转化功能；

患者按键：常规或长时记录时设有事件标记按钮，按下后可准确标记患者癫痫发作时间；
售后服务

脑电放大盒整机（含全套导联线）保修≥5年。
设备到货日期与生产日期之间相差不超过6个月。
备注：

1.★号为必须参数，*号为重点参数；

2.采购需求中标注★号的条款为实质性要求和条件，响应文件必须作出实质性响应，不满足任何一项标注★号的条款，将导致投标无效（对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对采购文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于采购文件要求和条件的承诺，并按采购文件要求提供相应的证明材料）。
