附件4：
[bookmark: _GoBack]全自动血液分析仪技术参数

1. 检测参数：≥32个，直方图：≥2个，散点图：≥4个。
2. 检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥100样本/小时；CBC+DIFF+NRBC+RET≥80样本/小时。
3. 检测光源：采用半导体激光。
4. 检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、网织红细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道。
5. 网织红细胞检测功能：应用核酸荧光染色技术，具有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度的分类，无需机外染色处理。
6. 网织红细胞血红蛋白功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能。
7. 有核红细胞检测功能：无需特殊通道和试剂进行具有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正。
8. 白细胞计数和分类：采用激光流式原理及核酸荧光染色技术。
9. 具有低值白细胞检测功能。
10. 血小板计数：具有至少两种方法进行血小板的计数。
11. 血红蛋白检测：血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物。
12. 进样模式：≥4个，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释。
13. 样本用血量：全自动进样模式用血量≤90微升；开盖模式用血量≤90微升；末梢血预稀释模式用血量≤20微升。
14. 数据储存：含散点图、直方图，并提供原厂中文数据管理软件。
15. 质控品：定期提供原厂配套的高、中、低值全套质控品。同一质控品中包含CBC、白细胞分类及网织红细胞等在内的所有报告项目，以NMPA注册证为准；
16. 校准品：定期提供原厂配套的校准品，一只校准品可提供多个校准项目至少包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。
17. 线性范围（静脉血）：白细胞：0-440*109/L，红细胞：0-8.6 *1012/L，血小板：0-5000* 109/L
18. 正确度（静脉血）:白细胞：≤3.0%, 红细胞：≤2.0 %, 血红蛋白：≤2.0%, 血小板：≤5.0 %。
19. 提供机器使用全部试剂价格表。
20. 中标方负责设备接入医院LIS系统。
21. 配置要求：主机一套、显微镜一套、工作站一套。
22. 整机质保期≥5年，出厂日期与到货日期相差不超过6个月；


