附件5：

全自动分子诊断系统技术参数

- 产品用途：用于荧光定量检测的样本制备实验流程，包括样本管扫码，开关盖，试剂分装，PCR体系构建，结果分析

- 样本类型：血液、尿液、粪便、分泌物、鼻咽拭子等常见标本

- 荧光检测通道：≥8通道

- 样本通量：一次性最多加样≥120个，可不间断连续上样

- 检测时间：首批样本≤60min出结果，之后每5min输出不少于8个结果

- 移液精度：10ul移液CV≤5%,200ul移液CV≤2%,1000ul移液CV≤1%（需提供白皮书资料）

- 磁吸方式：下吸附磁吸模式

- 支持项目：≥30个

- 试剂保存：具备2~8℃冷藏模块，可冷藏存储试剂

- 反应体系：支持带盖上机，自动开盖及配置反应液体系

- 防污染体系：分区设计，每个独立分区并配备独立的负压系统，配置HEPA过滤网，各区配置紫外灯并支持独立控制

- 中标方负责设备接入医院LIS系统。

- 需提供设备运行所需所有耗材价格表。

- 配置：主机一套、工作站一套。

- 质保期≥5年，到货日期与生产日期之间相差不超过6个月。