附件4：
[bookmark: _GoBack]智能化医学综合模型系统维修服务项目采购需求

一、设备名称：智能化医学综合模型系统（成人）急诊自动模式病例
设备品牌：挪度
二、设备型号：212-00050
三、故障现象：压缩机损坏，目前无法模拟：胸廓起伏、气胸、喉头水肿等状态；左眼损坏，无对光反射，无眨眼；软件对眼睛进行眨眼，闭合等控制无反应。
四、维修内容：更换模拟人压缩机；眼睛功能故障维修。
五、维修要求：
该设备自2016年购买投入使用至今，投入使用年限已有10年。该设备内部结构、线路布局、系统程序及相关配件属于精密设备仪器，设备价值高（2335000.00元），是医学教学关键设备，维修质量直接影响临床技能培训效果及医疗安全。为保证维修质量及设备兼容性，要求提供与设备相匹配的配件及专业服务。
1. 需提供配件来源证明及技术能力说明，确保配件质量不低于原厂标准。
2. 服务需包含工程师携带配件上门更换模拟人压缩机，并对眼睛故障进行维修，保证智能化医学综合模型系统（成人）急诊自动模式病例能够正常使用。
3. 本次维修更换下的旧配件所有权归采购人所有；
4. 质保期至少一年；
5. 质保期内提供该设备每年4次巡检保养服务。

