附件4：

血药浓度监测仪技术参数

- *可检测项目包括：万古霉素、丙戊酸、他克莫司、环孢霉素、地高辛、甲氨蝶呤、茶碱、卡马西平、苯妥英、伏立康唑等，提供彩页或者生产厂家说明；

- 检测速度：检测速度≥180T/H；

- 可检测样本类型：人体的血清、血浆、全血；

- 样本位≥55个；可连续进样；

- *精密度：批内≤10%，批间≤10%；准确度：测得值与真实值的偏差在85%-115%之间；

- 出第一个结果时间≤15分钟；

- *加样正确度和重复性 ：加样量10ul允许误差不超过±1uL，变异系数≤2%；加样量200ul允许误差不超过±3%，变异系数≤1%；

- 配置工作站；

- 中标方负责设备接入医院LIS系统；

- 提供设备运行所需试剂及耗材报价表，试剂提供注册证文件证明；

- 设备在用期间免费维护维修，到货日期与出厂日期相差不超过6个月。