附件5：

患者升温系统技术参数

一、技术参数

1、采用充气式加温方式。

2、运行温度范围 31～44℃，≥4 档可调，误差≤1.5℃。

3、风速范围：41～48CFM；转速范围：4100rmp～4700rmp。

4、过滤器：空气过滤器≤0.2μm。

5、温度感应器≥3 个，其中位于出风管口温度传感器≥2 个，可连续监测系统温度和出风口处的气流温度。

6、最大产热速度：≥1600BTU/每小时，最低速挡≥1300BTU/每小时。

7、噪音≤55dB。

8、具备内置计时器。

9、具有图示及报警提示音功能。

10、能监测并显示加温时间，最高温度≤56℃，具备过热警示功能，过热自动停机，能提示错误代码。

二、配置清单

1、患者升温系统主机，数量：1 台；

2、垫毯 5个 上身盖毯 5个 下身盖毯 5个；空气过滤网5个

3、台车，数量：1 台

三、保修期≥3年，出厂日期与到货日期相差9个月以内