- 附件4：

- 胎心监护仪技术参数

- ✱监护参数：胎心率，宫缩压力，胎动，标配无线探头。

- 探头防水设计，等级≥IPX8，支持水中分娩。

- 胎心探头：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定，超声工作频率：1MHz，超声波束声强：Iob<1mW/cm2，胎心率范围：30~240bpm，精度: ±2bpm。

- 宫缩压探头：无凸点探头，0-100相对单位，非线性误差±10%，归零方式：自动/手动。

- 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图，胎动计数显示范围：0 ~ 999。

- ✱无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，无线探头工作距离≥100m，内置锂电池续航≥15小时。

- 主机显示屏≥10英寸高清晰屏，0-60度内多角度翻转。

- 打印机走纸速度可调，缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能。

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调。

- 回顾报警功能，可回顾最近的报警信息，具有超声传感器信号质量指示功能。

- 双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证。

- CTG存储≥60小时，具有查找监护记录功能。

- 支持外接U盘存储监护数据。

- 具备自动评分功能：支持KREBS、FISCHER、改良FISCHER、NST 评分方式，每分钟更新一次评分结果。

- 在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息。

- 可进行快速标注，标注信息随胎心宫缩曲线可实时记录在打印纸。

- 胎心率110-160bpm，可调正常范围区域标识。

- 保修期≥3年，生产日期6个月以内。