附件3：

电子鼻咽喉镜维修服务需求

1.设备信息

设备名称：电子鼻咽喉镜

品牌型号：日本富士（FUJIFILM）ER-530S2

设备序列号：3Y196G304

2.故障现象

设备存在CHA 无图像、蛇骨变形、导光软管开裂问题，无法正常使用。

3.维修内容

（1）按维修规范更换插入部总承1套、副软管1套及配套损耗零件，完成设备维修、校准与调试，恢复正常工作状态。

（2）在该内窥镜维修期间，需向医院提供同类型备用镜一条，以保障医院的日常诊疗工作的正常开展；待设备维修验收合格后，再将备用镜予以归还。

4.质保与资料

更换的全部配件享受6 个月质保，需提供配件可追溯证明材料。

5.费用要求

成交总价为全包费用，涵盖维修人工、备用镜、差旅、安装、校准、运输、技术支持等全部相关费用，无额外收费。