附件10：

放大镜技术参数

一、光源

▲1.采用LED光源，色温≥5500K，显色指数CRI>90%,亮度连续可调。周边光斑清晰均匀。

2.采用智能型可充电锂电池供电，交直流两用，设有充电保护功能，反复充放电500次电池能量不衰减。电池充满电后可在最大亮度情况下连续工作7小时以上。接上交流电源，头灯可以持续不间断工作；

3.LED光源至少使用2万小时。

4.医用头灯照明器重量≤21克。

5.适用于心胸外科、心血管外科、神经外科、耳鼻喉科、普外科、妇科、口腔科、眼科、整形外科、皮肤科；

▲6.标配黄色滤片，可有效减少蓝光，在牙科手术中避免光固化。

二、放大镜

1.伽利略式光学设计，复消色差；

▲2.采用光学镜片，非球面物镜设计，全视场成像清晰，无变形扭曲；

▲3.镜片采用光学多层镀膜工艺，防雾防霉，光学透过率99.5%；

4.独立瞳距调节、上下位置调节、耳机铰链调节机构，使双目视场易于融合，免除头晕和视觉疲劳。

▲5.头箍预留电池接口，可供以后升级电池组件，无线电池组件可以安装在头箍顶部或者后部。

光学参数

放大倍率	工作距离(mm)	视场直径(mm)

2.5x	340/420/460/500	80/90/100/110

3.0x	340/420/460/500	60/65/68/70

3.5x	340/420/460/500	55/60/63/65