附件4：

电动妇科手术床技术参数

一、适用范围：妇科常规手术、宫腔镜、阴道镜、人流及检查

二、技术参数

（一）整体结构与材质

- 台面材质：高强度抗菌复合材料，无缝一体，防水、耐消毒、易清洁。

- 底座/立柱：304不锈钢，防锈耐腐蚀，便于擦拭消毒。

- 床面分段：背板、臀板、左右独立腿板、可拆卸辅助台面。

- 污物盆：配大号不锈钢可拆卸污物盆，承重强、易清洗。

- 照明：床头集成LED冷光无影灯，亮度可调、无阴影、低发热。

- 脚轮与刹车：4只静音万向轮+双向锁定刹车，固定稳固、防侧翻。

（二）尺寸与承重

- 床面总长：≥1850 mm

- 床面宽度：≥580 mm

- 高度：650mm–950 mm（±50mm）

- 最大承重：≥150 kg

（三）调节参数

- 控制方式：至少包括脚踏和手持控制器，具备一键复位功能。

- 驱动方式：电动或电动液压

- 床体升降：行程≥300 mm，平稳静音，断电要可手动复位。

- 背板角度：上折≥80°，后倾≥15°。

- 臀板：下折≥60°。

- 腿板外摆：0°–90°

- 配可拆卸、可调式聚氨酯托腿架。

（四）电气安全与性能

- 电源：AC 220V±10% / 50Hz，接地保护。

- 驱动系统：防水防尘≥IP54，噪音≤55 dB。

- 安全保护：过载、过流、漏电保护；防夹手限位；断电手动复位。

（五）配置清单

- 手术台主体（底座+立柱+台面）：1台

- 脚踏控制器+手持控制器：各1套

- 可拆卸腿板+托腿架：各1副

- 不锈钢污物盆：1个

- LED冷光手术灯无影灯：1套

- 双侧伸缩辅助台面：1副

- 防水抗菌床垫：1套