附件5：
心电监护仪技术参数
一、整机要求
1. 一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。
2. *≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示。
3. 屏幕使用电容屏，显示屏采用宽视角技术，支持≥170度可视范围。
4. 内置锂电池，插槽式设计，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。
5. [bookmark: _GoBack]安全规格：ECG,TEMP,SpO2,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
6. *监护仪设计使用年限≥10年。
7. 主机防水等级≥IPX1。
8. 标配的心电、血氧、血压配件为分体式配件（电缆+分线/分体探头）。
二、监测参数
1. 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。
2. 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者；心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s。
3. 支持房颤及室上性心律失常分析功能，必须包括：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。
4. 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。
5. 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围不低于：30bpm～250bpm。
6. 配置指套式血氧探头，防水等级≥IPX7，支持液体浸泡消毒和清洁。（提供检测报告）
7. 提供手动，自动，连续、序列和整点等测量模式，提供24小时血压统计结果。
8. 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg。
三、系统功能：
1. 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。
2. 具有图形化技术报警指示功能。
3. 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。
4. 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。
5. 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。
6. 配备RJ45接口可通过有线连接医院心电监护网络。
7. 配备无线通信模块，可通过WiFi连接医院心电监护网络。
8. 监护界面能够显示ECG,SpO2,NIBP,IBP,CO2等多种参数测量值和波形。
四、产品设计与认证：
1. 产品已通过国家III类注册。
五、商务条款
1.设备质保期≥3年，出厂日期与到货日期相差6个月以内。
