附件5：

心电监护仪技术参数

一、整机要求

- 一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。

- *≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示。

- 屏幕使用电容屏，显示屏采用宽视角技术，支持≥170度可视范围。

- 内置锂电池，插槽式设计，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

- 安全规格：ECG,TEMP,SpO2,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

- *监护仪设计使用年限≥10年。

- 主机防水等级≥IPX1。

- 标配的心电、血氧、血压配件为分体式配件（电缆+分线/分体探头）。

二、监测参数

- 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

- 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者；心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s。

- 支持房颤及室上性心律失常分析功能，必须包括：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。

- 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

- 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围不低于：30bpm～250bpm。

- 配置指套式血氧探头，防水等级≥IPX7，支持液体浸泡消毒和清洁。（提供检测报告）

- 提供手动，自动，连续、序列和整点等测量模式，提供24小时血压统计结果。

- 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg。

三、系统功能：

- 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

- 具有图形化技术报警指示功能。

- 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

- 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。

- 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。

- 配备RJ45接口可通过有线连接医院心电监护网络。

- 配备无线通信模块，可通过WiFi连接医院心电监护网络。

- 监护界面能够显示ECG,SpO2,NIBP,IBP,CO2等多种参数测量值和波形。

四、产品设计与认证：

- 产品已通过国家III类注册。

- 五、商务条款

1.设备质保期≥3年，出厂日期与到货日期相差6个月以内。