附件4：

医用超低温冰箱技术参数

1.*可调温度范围-40°C～-86°C ；

2.* 微电脑控制， LCD屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度≤0.1℃；

3.需连接wifi实现远程监控和报警信息推送（永久免费）；

- 4.冰箱内有效容积≥400L；

5.具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；

6.具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；

7.* 报警方式至少包含，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、网络推送报警信息；

8.多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护；

9.在环境温度25℃的条件下，冰箱断电后，箱内温度从-80℃升至-50℃时长≥210min；

10.一体式手把门锁设计，单手实现开关门。具备双挂锁，同时可使用电磁锁（打卡或指纹）；

11.配备数据接口，实现与计算机数据通讯，并免费提供连接服务；

12.所投产品需具有医疗器械注册证；

13.整机零部件质保≥5年，压缩机质保≥10年，出厂日期与到货日期相差6个月以内。