附件11：

普通光学显微镜技术参数

- 光学系统：无限远校正光学系统，可做明场观察。

- 调焦机构：有粗调限位器，粗调焦行程≤15mm。

- 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A≥1.25。

- 照明系统：LED光源，能耗≤0.5W，使用寿命≥20000小时。

- 观察筒：30度倾斜双目观察筒，瞳距调整范围48-75mm，视场数≥20mm；带屈光度调节，眼点高度360°可旋转调节。

- 目镜：10X，视场数F.N≥20mm，防霉处理，带眼罩，带屈光度调节功能。

- 两个10X目镜均固定在观察筒上，防止误操作将目镜摔落损坏。

- 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式≥4孔物镜转盘，便于看到和放置标本，便于添加镜油等操作。

- 物镜齐焦距离为国际标准≤45mm。

- 物镜：平场消色差物镜（防霉处理），4X（N.A. ≥0.10，W.D. ≥27.8mm），10X（N.A. ≥0.25，W.D. ≥8.0 mm），40X（N.A. ≥0.65，W.D. ≥ 0.6mm），100XOil（N.A. ≥1.25，W.D. ≥0.13 mm）。

- 配置清单：平场消色差物镜(4X、10X、40X、100X)1套、透射明场照明系统1套、防尘罩1个、镜油1瓶。

- 质保期≥3年，到货日期与出厂日期相差不超过6个月。