附件12：

洗板机技术参数
1. 适应板型：≥96孔，平、U、V型底酶标板；
2. 洗板头：≥96针洗头；
3. 清洗模式：单板、双板等；
4. 洗液通道：≥3个通道（洗液通道），1个缓冲液通道，1个废液通道；
5. 注液精度： CV≤2%；
6. 注液和吸液速度：可调；
7. 残液量：≤0.8ul/孔；
8. 酶标板振动：支持振荡功能，弱、中、强可调节；
9. 清洗容量：50～2000ul；
10. 清洗次数：0-99次；
11. 冲洗次数：0-99次；
12. 浸泡时间：0～15分钟；
13. 故障报警：具有空载报警技术，清洗液不足和废液满溢时等自动报警；
14. 主机和内置泵分开设计，减少主机震动造成的加液、洗涤等影响；
15. 洗液、废液瓶容量：≥4L；
16. [bookmark: _GoBack]质保期≥3年，到货日期与出厂日期相差不超过6个月。

